## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 一次性使用止血闭合夹 | 可以实现大创面的一次性全周闭合 | 是
2 | 造口底盘 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理 | 是
造口袋
3 | 锁骨固定带 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 是
4 | 一次性使用止血闭合夹 | 可以实现大创面的一次性全周闭合 | 是
5 | 一次性使用冷切圈套器 | 切除1cm以下的肠息肉 | 是
6 | 霍乱弧菌快检试剂 | 能快速对霍乱弧菌进行初筛 | 是
7 | 沙门氏菌、志贺氏菌培养基 | 沙门菌、志贺菌初筛
8 | 阿米巴检测试剂盒 | 能快速对阿米巴进行初筛
9 | PTA球囊扩张导管 | 适用于外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。 | 是
10 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1.标签结构：三层不干胶，双联/单联标签； 2.标签尺寸：双联（55mm宽*78mm高，每卷不少于400张）；单联（77mm宽*50mm高，每卷不少于600张）； 3.标签间距：3mm； 4.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 5.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 6.适用于多种标签打印机； 7.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 8.化学指示物位置及要求：位于左上角，121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。 | 是 | 与医院现有追溯系统匹配
| 低温灭菌打印标签 | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于600张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸。
| 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签（带变色指示） | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于260张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 10.化学指示物位置：左上角。
| 压力蒸汽灭菌包内包外组合指示标签 | 1.适用于压力蒸汽灭菌； 2.适用于多种标签打印机； 3.标签结构：双层PET标签，包内化学指示为4类多参数，包外化学指示为1类单参数，提供组合指示标签检测报告； 4.标签尺寸：≥73mm长*45mm宽，每卷不少于600张； 5.标签间距：小于等于3mm； 6.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 7.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 8.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 9.化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。
| 耐高温热转印碳带 | 1.适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色；适用于多种标签打印机； 2.碳带尺寸：89mm宽*60mm长； 3.每卷具备两个纸芯。
| 网篮牌（包内身份证） | 1.材质：塑料，耐高温，耐腐蚀； 2.尺寸：9cm长*4cm宽； 3.订制内容，每张条码内容及条码号唯一； 4.激光印刻。
11 | 脊柱内镜下使用动力磨钻钻头 | 在内镜下定点精准去除骨质，具有转速快、对诸如神经类似的软性组织可以识别停止转动。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用，优先选择符合使用需求且价格低的第三方产品
12 | 可降解膨胀止血海绵 | 用于鼻腔、鼻窦开放术后止血，能兼具支撑性和可降解两种性能 | 是
13 | 姜包（艾灸装置） | 用于艾灸治疗时使用 | 是
14 | 一次性使用消融（手术）电极 | 与高频手术设备或吸引器配套进行电凝、电切、照明、消融、刮爬及吸除用； 可满足浅部和深部手术。 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。