## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 鼻窦药物支架 | 抑制黏膜炎症、水肿，防止黏连瘢痕，支撑压迫皮瓣，加速创伤愈合，降低鼻内镜手术并发症，提高手术成功率。 | 是
2 | 一次性使用无菌眼针 | 用于眼部皮内针疗法使用 | 是
3 | 火龙罐专用艾炷 | 直径55mm*高度30mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制； 直径45mm*高度25mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制。 | 是
4 | 一次性使用阴道电极 | 适用于在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用
5 | 元宫型宫内节育器 | 放置于子宫腔内，做避孕用。 | 是
6 | 高频手术电极 | 形状：球形、三角形 用途：治疗宫颈疾病，切割创面组织，配套三角形（球形）刀头使用，凝血处理，主要包括：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈湿疣，宫颈上皮内病变（CIN），宫颈原位癌。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用
7 | 一次性内窥镜护套 | 与电子内窥镜配套用于直肠和乙状结肠 | 是
8 | 一次性使用胶乳胃管 | 用于对患者进行灌注、抽取胃液、胃肠减压时一次性使用 18Fr 三腔双囊 | 是
9 | 腰椎固定带 | 用于保持腰椎稳定，辅助伤口愈合。 | 是
10 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 输液针 | 是
|  | 注射储存器 | 是
11 | 医用吸引头 | 适用于胸腔、腹腔积液或胸腔、腹腔异物清洗 | 是
12 | 一次性无菌骨牵引针 | 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用 | 是
13 | 骨科专用手套 | 骨科专用无菌手套，加厚加长处理，三层设计，卷边部防滑处理，并与组织、器械明显区隔，可以满足骨科手术的需求 | 是
14 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1.标签结构：三层不干胶，双联/单联标签； 2.标签尺寸：双联（55mm宽*78mm高，每卷不少于400张）；单联（77mm宽*50mm高，每卷不少于600张）； 3.标签间距：3mm； 4.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 5.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 6.适用于多种标签打印机； 7.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 8.化学指示物位置及要求：位于左上角，121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。 | 是 | 与医院现有追溯系统匹配
| 低温灭菌打印标签 | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于600张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸。
| 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签（带变色指示） | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于260张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 10.化学指示物位置：左上角。
| 压力蒸汽灭菌包内包外组合指示标签 | 1.适用于压力蒸汽灭菌； 2.适用于多种标签打印机； 3.标签结构：双层PET标签，包内化学指示为4类多参数，包外化学指示为1类单参数，提供组合指示标签检测报告； 4.标签尺寸：≥73mm长*45mm宽，每卷不少于600张； 5.标签间距：小于等于3mm； 6.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 7.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 8.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 9.化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。
| 耐高温热转印碳带 | 1.适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色；适用于多种标签打印机； 2.碳带尺寸：89mm宽*60mm长； 3.每卷具备两个纸芯。
| 网篮牌（包内身份证） | 1.材质：塑料，耐高温，耐腐蚀； 2.尺寸：9cm长*4cm宽； 3.订制内容，每张条码内容及条码号唯一； 4.激光印刻。
15 | 造口底盘 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理； 造口底盘分为平面和凸面，尺寸45mm-70mm； 造口底盘不需要剪裁，具有可塑性；底盘含有水胶体，具有抗腐蚀性。 | 是
造口袋
16 | 消化内镜清洗刷 | 适合消化内镜清洗用； 长度≥2300mm，刷径约5mm，刷长≥2mm. | 是
17 | 一次性使用静脉腔内射频消融导管及配套设备 | 用于下肢大隐静脉、副隐静脉、小隐静脉曲张经皮腔内热闭合（射频）技术等。 导管直径：2.0mm-2.3mm；导管长度：60cm-100cm。 | 是
18 | TCT试剂 | 适用于适用宫颈、阴道、各种肿瘤穿刺物、胸腹水等各种液基细胞学检查中细胞的保存。 | 否
19 | HPV试剂 | 用于体外定性检测宫颈脱落细胞中人乳头瘤病毒DNA，并对其进行分型。 | 否
20 | 一次性腿套 | 肢体气压治疗时配套使用一次性腿套。 | 是
21 | 脊柱内镜下使用动力磨钻钻头 | 在内镜下定点精准去除骨质，具有转速快、对诸如神经类似的软性组织可以识别停止转动。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用，优先选择符合使用需求且价格低的第三方产品
22 | 一次性使用消融（手术）电极 | 可满足浅部和深部手术。 | 是
23 | 煎药袋 | 尺寸：40cm*50cm、53cm*60cm。 | 是
| 卷膜 | 用于包装机包中药液。
24 | 洗必泰 | 用于耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌的多耐患者环境及皮肤擦拭消毒 | 是
25 | 吸氧装置 | 与新院区设备匹配使用 德标 | 是
26 | 负压吸引装置
27 | 乙酰胆碱 | 用于开展肺功能激发试验使用 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。