## Sheet1
2026年产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 医技科 | 全自动电解质检测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于血清电解质检测。 2.设备性能稳定，检测结果重复性良好、携带污染底。
2 | 医技科 | 动态心电记录器 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于长时间、连续记录患者在日常生活状态下的心电活动。
3 | 医技科 | 动态血压监测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于在24小时甚至更长时间内，连续、自动地测量和记录一个人的血压变化。
4 | 医技科 | 全自动过敏原检测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于体外检测人体对特定过敏原（如花粉、尘螨、食物蛋白等）是否产生特异性免疫反应。
5 | 医技科 | 碳13 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于测量人体呼气样本从而定量判断受检者胃内是否存在幽门螺杆菌现症感染。
6 | 医技科 | 全自动血气分析仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于测量人体血液中气体分压、酸碱度、电解质及代谢物等多种关键指标。
7 | 医技科 | 全自动血液细胞分析仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于全血细胞检测。输出参数含不限于RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW、WBC、NEUT%、NEUT#、LYMPH%、LYMPH#、MONO%、MONO#、EO%、EO#、BASO%、BASO#、PLT、MPV、PCT、PDW。 2.标本连续进样。
8 | 医技科 | 医用阴凉柜 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1.用途：用于储存条件2-8℃的药物储存。 2.冷藏、阴凉双模式，符合GSP认证。
9 | 医技科 | 生物显微镜 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用于实验室观察细胞和组织的形态学辅助临床诊断。
10 | 医技科 | 心电图工作站 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于患者心电信号检测、记录与分析；2. 可快速生成心电图报告，精准识别心律失常、心肌缺血等心电异常，为心血管疾病诊断提供可靠依据，操作便捷、数据精准。
11 | 医技科 | 经颅多普勒 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1. 用途：用于检测颅内血管血流速度、方向及血管狭窄、堵塞等异常情况；2. 无创检查，可辅助诊断脑动脉硬化、脑梗死、脑血管痉挛等脑血管疾病，为临床治疗提供参考。
12 | 医技科 | 干式荧光免疫分析仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1. 用途：用于临床免疫检测，可检测肌钙、BNP、D2等标志物；2. 采用干式荧光技术，检测速度快、灵敏度高，无需复杂前处理，适用于快速筛查和定量分析。频率：47H2-63Hz，可探测深度：≥120 mm
13 | 康复科 | 射灸舱 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：射频灸疗通过射频技术与传统中医治疗理论的结合，产生热能，即射频热效应，这种内生热可以改善血液循环，促进水肿和炎性浸润消散吸收。作用于疼痛部位或病变经络，促进经络循行部位的组织器官的功能恢复，散寒祛湿，打通瘀滞，调整身体的阴阳平衡。 主要功能： 1.治疗炎症性疾病：软组织、内脏器官的急性、亚急性炎症和慢性炎症； 2.治疗疼痛性疾病：周围神经损伤、神经炎、神经痛、肌痛、幻痛、坐骨神经痛等； 3.治疗血管和自主神经功能紊乱：胃肠功能低下、溃疡病、胃肠痉挛、胆囊炎、慢性溃疡性结肠炎、过敏性肠炎等； 4.治疗软组织骨关节疾病：扭挫伤、劳损、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节炎、骨折延期愈合、关节积血、积液等； 5.代谢性疾病辅助治疗 改善胰岛素抵抗：射频内生热效应加速血液循环，促进肌肉组织葡萄糖摄取，辅助调控血糖（适应症延伸至糖尿病并发周围神经病变、溃疡）。 脂质代谢调节：全身热疗激活棕色脂肪产热，加速甘油三酯分解，对高脂血症、脂肪肝提供非药物干预手段。 水肿型肥胖干预：通过消散炎性浸润与组织水肿（技术原理），针对性改善代谢紊乱导致的顽固性水肿（如激素性肥胖、淋巴循环障碍），提升代谢率，持续促进热量消耗。
14 | 康复科 | 中药熏蒸仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：通过药力，热力，压力作用于机体，改善血液循环，促进炎症的消退，加速机体对药物的吸收，直达病灶，使药物高度聚集在病灶处，治疗效果增加。 主要功能： 1.柜式机，两个喷头，双通道独立控制，液晶屏显示。 2.自动防干烧功能。 3.当熏蒸机加热容器中气压＞0.08MPa时，减压阀动作。 4.治疗仪有传感器测量皮肤温度和实时显示装置，显示皮肤温度和药液（蒸汽）温度。 5.皮肤超过45℃时，熏蒸机有提示音。
15 | 康复科 | 中药熏蒸床 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：通过药力，热力，压力作用于机体，改善血液循环，促进炎症的消退，加速机体对药物的吸收，直达病灶，使药物高度聚集在病灶处，治疗效果增加。 主要功能： 1.躺式结构，适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗。 2.治疗床温度35℃～45℃可调，熏蒸时间1～99min可调。 3.清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。 4.熏蒸机有进水口与出水口，可设置自动上水与出水。 5.防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。如遇特殊情况 120s后仍无法加水至液位传感器高液位时，熏蒸机会提示(主控板上蜂鸣器持续短鸣)，并自动停止加热输出。
16 | 康复科 | 富血小板血浆治疗系统 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：治疗骨关节炎（特别是轻中度膝关节炎），有效缓解疼痛、改善关节功能；修复肌腱、韧带损伤，如网球肘、跟腱炎、肩袖损伤等，加速康复进程；促进骨折愈合，治疗骨不连及早期股骨头坏死；对于各种难愈合的慢性伤口，PRP通常被制成凝胶覆盖于创面，发挥强大修复作用：处理术后难愈性切口，促进肉芽组织生长；PRP通过皮内注射，能有效改善皮肤和毛发的状态，实现面部年轻化，改善肤质、淡化细纹、修复痤疮瘢痕和各类难愈的皮肤损伤。 主要功能： 台式离心机具备为PRP制备优化的专用程序，能一键启动，并通过精确控制转速、离心力来保护血小板活性，避免其提前活化。可满足创面修复的特殊需求，将PRP进一步制备成凝胶状，使其能像“生物支架”一样覆盖在伤口上，持续释放生长因子，促进愈合。
17 | 康复科 | 红外线治疗仪（TDP) | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 用途：作用于患者治疗部位的微波能量，引起患者组织内水分子快速运动从而产生热量，利用微波的这种热效应使病灶组织温度升高，提高组织温度、扩张血管、加速局部血流，有镇痛、解痉、消炎的作用。 主要功能： 1.设备配置：立式结构，微电脑控制、双微波源； 2.具备患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病历；支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案； 3.具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗，设备具有Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输。
18 | 康复科 | 微波治疗仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：作用于患者治疗部位的微波能量，引起患者组织内水分子快速运动从而产生热量，利用微波的这种热效应使病灶组织温度升高，提高组织温度、扩张血管、加速局部血流，有镇痛、解痉、消炎的作用。 主要功能： 1.设备配置：立式结构，微电脑控制、双微波源； 2.具备患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病历；支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案； 3.具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗，设备具有Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输。
19 | 康复科 | 动态干扰电治疗仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：产品可用于镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕松解粘连、兴奋神经及肌肉。 主要功能： 1、具有多种治疗模式：治疗模式包含处方模式、参数模式、波浪模式； 2、设备需内置30余种以上常见疾病的标准治疗处方、15种以上自定义处方； 3、产品具有针对大部位的波浪治疗功能；设备调制波形：正弦波、三角波、指数波、方波、锯齿波、梯形波六种； 4、具有安全功能：强度调整旋钮具有自锁功能 。在达到预置工作时间时，吸引压有自动降低到最小压力的功能。工作电源突然中断时，吸引压有自动卸去压力的功能。 5、输出通道：四通道，可同时治疗4个人或4个部位。
20 | 康复科 | 体外高频振荡排痰系统 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：高频震荡排痰系统通过高频振动气流，帮助呼吸道疾病患者松动痰液、并促进痰液排出 主要功能： 1.采用高频胸壁振动原理，全胸包裹式背心式气囊设计。 2.具有分区震动功能，针对于患者双肺肺尖及肺底部同时震动治疗，治疗更有效. 3.至少拥有以下三种工作模式: 常规模式（自动保存上次治疗参数，下次直接使用）；循环模式；梯度模式；
21 | 康复科 | 心电监护仪 | [5 empty] | 1
22 | 康复科 | 输液泵 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一、用途 精确控制输液速度和输液量，用于：静脉输液、输血、肠内营养等匀速、长时间、精准输注 适用科室：ICU、儿科、急诊科、手术室、普通病房等 适合药物：升压药、降压药、化疗药、抗凝药、营养液等 二、主要功能 1. 精准控速：稳定控制滴速/流速，避免人工调节波动。 2. 定量输液：可预设总输液量，达到后自动停止。 3. 多种报警：气泡、堵塞、输液完成、开门、电量低、异常流速报警。 4. 安全保护：按键锁定、累计药量显示、防快速输注。 5. 适用范围广：可用于普通输液、输血、肠内营养等多种液体
23 | 全科 | 眼部雾化仪 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 一、用途 主要用于眼部护理与治疗，将药液或护理液雾化成细微雾粒，温和作用于眼表，达到湿润、舒缓、消炎、缓解不适的效果。 适用于： 干眼症、视疲劳 结膜炎、睑缘炎等眼部炎症辅助治疗 长时间用眼、熬夜、眼部干涩、异物感眼部术前、术后护理 二、主要功能 1. 雾化熏蒸：将液体转为细腻雾粒，均匀、温和作用于眼表。 2. 湿润眼表：快速缓解干涩、异物感、酸胀、疲劳。 3. 辅助给药：配合专用药液，促进药物吸收，局部消炎、消肿。 4. 恒温控温：温度可调，舒适不刺激，促进眼部血液循环。 5. 雾量可调：可根据耐受度调节大小，使用更舒适。 6. 清洁舒缓：清洁眼表、舒缓睑板腺，改善眼部不适
24 | 全科 | 注射泵 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 用途 注射泵是精准控制药液输注速度的医用设备，主要用于： 需微量、匀速、长时间静脉给药 常见场景：ICU、CCU、新生儿科、肿瘤科、麻醉科、普通病房 典型药物：血管活性药、化疗药、镇静镇痛药、胰岛素、抗凝药等 二、主要功能 1. 精准控速：精确控制给药速度（ml/h 或 mg/kg/h），误差小。 2. 恒速输注：长时间稳定给药，避免人工推注速度波动。 3. 剂量模式：支持体重模式（按 kg 计算药量）、总量模式、时间模式。 4. 报警功能：堵塞、气泡、输液结束、电量低、开门异常等自动报警。 5. 安全保护：防误操作锁定、药物库预设、累计药量统计。 6. 多通道可选：单通道/双通道，可同时输注多种药物。
25 | 全科 | 输液泵 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 一、用途 精确控制输液速度和输液量，用于：静脉输液、输血、肠内营养等匀速、长时间、精准输注 适用科室：ICU、儿科、急诊科、手术室、普通病房等 适合药物：升压药、降压药、化疗药、抗凝药、营养液等 二、主要功能 1. 精准控速：稳定控制滴速/流速，避免人工调节波动。 2. 定量输液：可预设总输液量，达到后自动停止。 3. 多种报警：气泡、堵塞、输液完成、开门、电量低、异常流速报警。 4. 安全保护：按键锁定、累计药量显示、防快速输注。 5. 适用范围广：可用于普通输液、输血、肠内营养等多种液体
26 | 全科 | 吸痰器 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 一、用途 主要用于清除患者呼吸道分泌物、呕吐物、异物，保持气道通畅，预防窒息、肺部感染、肺不张。 适用于：危重患者、术后患者、老年卧床、昏迷、咳嗽无力、人工气道（气管插管/切开）患者。 二、主要功能 1. 负压吸引：提供稳定可调负压，快速吸出痰液、分泌物。 2. 负压调节：可根据成人、儿童、婴儿设置不同负压强度。 3. 溢流/防倒灌保护：防止痰液倒吸进入主机，保护电机。 4. 负压显示与指示：实时显示当前负压值，便于观察。 5. 高低液位/满瓶提示：储液瓶快满时提醒，避免溢出。 6. 便携/持续工作：可移动式、长时间稳定运行，适合病房、急诊
27 | 全科 | 便携式吸痰器 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 一、用途 主要用于清除呼吸道痰液、分泌物、呕吐物，保持气道通畅，防止窒息和肺部感染。 适合：家庭护理、老年卧床、出院康复、急救转运、社区医疗等非固定病房场景。 二、主要功能 1. 负压吸引：提供稳定负压，快速吸出痰液与分泌物。 2. 负压可调：可按成人、儿童、婴儿调节负压大小。 3. 便携轻便：体积小、重量轻，方便床边、外出、转运使用。 4. 充电/交直流两用：可插电也可电池供电，无电源也能工作。 5. 防倒灌/防溢流：保护主机，避免痰液进入电机。 6. 操作简单、低噪音：适合家庭长期护理使用。
28 |  | 医用臭氧治疗仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一、用途 主要利用臭氧的强氧化性进行杀菌、抗炎、改善微循环，临床常用于： 疼痛科：腰椎间盘突出、颈椎病、关节炎、腰肌劳损等 皮肤科：真菌感染、湿疹、溃疡、伤口感染 内科/康复：高脂血症、缺血性疾病、慢性炎症 外科/伤口：创面愈合、烧伤、溃疡、术后感染预防 妇科：女性生殖道感染的治疗与护理如 细菌性阴道病、外阴阴道假丝酵母菌病（霉菌性阴道炎）、滴虫性阴道炎、老年性阴道炎、宫颈炎、外阴炎、 妇科术前/术后冲洗、预防感染 二、主要功能 1. 臭氧浓度精准可调：按治疗需求输出安全、稳定的医用臭氧浓度，按炎症类型、年龄（如老年性阴道炎）调节合适浓度。 2. 多模式治疗：支持大自血、局部注射、臭氧水冲洗、臭氧气体熏蒸、套袋治疗等，臭氧雾化/冲洗 以臭氧水、臭氧雾形式作用于阴道壁，覆盖全面、无死角。 3. 杀菌抗炎：杀灭细菌、真菌、病毒，减轻局部炎症与水肿，快速杀灭细菌、真菌、滴虫、病毒等生殖道病原体，抗炎止痒、消肿止痛 快速缓解瘙痒、异味、分泌物异常、灼痛。 4. 改善微循环：提高组织供氧，促进代谢，加速伤口与溃疡愈合。 5. 镇痛、松解粘连：减轻神经压迫与炎性疼痛，常用于椎间盘微创治疗。 6. 安全保护：臭氧尾气分解处理，防泄漏，操作更安全，自动温控、自动排污、恒温舒适，操作简便，安全无明显刺激。
29 | 全科 | 雾化器 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 一、用途 将药液雾化成微小雾滴或颗粒，通过吸入方式进入呼吸道和肺部，达到湿化气道、消炎、祛痰、解痉、平喘等治疗目的。 常用于： 支气管炎、肺炎、哮喘、慢阻肺 咽喉部炎症 术后、卧床、无力排痰患者 儿童、老年人呼吸道治疗 二、主要功能 1. 雾化给药：把药液变成细微气雾，随呼吸进入气道与肺泡。 2. 湿化气道：稀释痰液，利于痰液排出，改善通气。 3. 局部治疗：药物直接作用于病变部位，起效快、用药量小。 4. 雾量可调：根据病情、年龄调节雾量大小，提高舒适度与依从性。 5. 安全报警与保护：部分机型具备缺水、异常、断电等提示与保护。 6. 操作简便：适合病房、急诊、家庭护理
30 | 口腔科 | 口腔数字印模仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一.用途 获取牙齿、牙龈等软硬组织表面的三维数字印模，用于修复（冠、桥、嵌体）、正畸（隐形矫治方案设计）及种植修复。 二.主要功能 1.替代传统取模：用扫描代替硅橡胶印模，患者无恶心不适感。 2.实时获取数字模型：扫描同时屏幕上即时生成三维牙模，缺哪补哪，无需等待。 3.数据直接传输：模型直接发给技工中心或矫治器公司，省去寄送环节。
31 | 口腔科 | 牙科手术显微镜 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一.用途 用于牙体牙髓（根管治疗、断械取出、钙化根管疏通）、根尖手术、牙周精细手术及颌面外科的精细操作。 二.主要功能 1.看清肉眼看不到的结构：如钙化根管口、微小裂纹、侧副根管、根管内断针。 2. 精细操作时看得更清楚：根管清理、钙化疏通、根管充填时视野清晰，操作更精准。 3.同步观看：可连接显示器，助手能实时看到术者视野，便于配合。
32 | 口腔科 | 笑气吸入镇痛系统 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一.用途 用于口腔治疗（拔牙、种植、牙周治疗、儿童牙科等）中的清醒镇静与镇痛，缓解患者焦虑与疼痛感。 二.主要功能 1.让紧张的患者能配合治疗：吸入笑气后患者放松但意识清醒，能听从指令。 2.让儿童能安静看牙：减少哭闹挣扎，治疗能顺利进行。 3. 保障吸入安全：确保氧气浓度始终在安全范围，防止缺氧。 4.保护医护人员：将患者呼出的废气排出室外，减少诊室异味和吸入。
33 | 金州站 | 中药熏蒸床 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 用途：通过药力，热力，压力作用于机体，改善血液循环，促进炎症的消退，加速机体对药物的吸收，直达病灶，使药物高度聚集在病灶处，治疗效果增加。 主要功能： 1.躺式结构，适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗。 2.治疗床温度35℃～45℃可调，熏蒸时间1～99min可调。 3.清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。 4.熏蒸机有进水口与出水口，可设置自动上水与出水。 5.防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。如遇特殊情况 120s后仍无法加水至液位传感器高液位时，熏蒸机会提示(主控板上蜂鸣器持续短鸣)，并自动停止加热输出。
34 | 金州站 | 红蓝黄光治疗仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 技术参数 1.光源模块数量：≥3个。 2.支持光源数量：≥4种，红光630nm±10nm、蓝光405nm±10nm、绿光520nm±10nm、黄光590nm±10nm，多种光源可选且支持自动切换。（提供公开发行的彩页资料或制造厂家出具的产品说明书证明或具有国家认证资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 3.最大输出光功率：红光≥20W、蓝光≥20W、绿光≥20W、黄光≥8W； 4.光源芯片表面光功率密度：红光≥12000 mW/cm²、蓝光≥12000 mW/cm²、绿光≥13000 mW/cm²、黄光≥4500 mW/cm²。（提供公开发行的彩页资料或制造厂家出具的产品说明书证明或具有国家认证资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 5.光源稳定工作后，其光功率密度不稳定度应≤±1%或光功率密度变化值≤±3mW/cm²。（提供公开发行的彩页资料或制造厂家出具的产品说明书证明或具有国家认证资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 6.最大有效治疗面积：1000cm²~3000cm²。 7.定时时间应在1min～99min内连续可调，步进为1min。 8.应能够实时检测患者治疗区域皮肤温度功能，温度测量误差应不大于±2℃。 9.应具有皮温超温提示功能，探测到皮肤温度超过设定温度应可进行声音提示并可自动降低光功率档位。（提供公开发行的彩页资料或制造厂家出具的产品说明书证明或具有国家认证资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 10.应具有过温保护功能，在检测到照射区域皮肤温度超过43℃时，应能够停止光照射治疗。（提供公开发行的彩页资料或制造厂家出具的产品说明书证明或具有国家认证资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 11.应能够检测患者治疗部位，当治疗部位距离灯板太近时，应能够提示距离过近。 12.可以通过APP查看当前治疗的方案参数，可保存自定义治疗方案。 13.可以通过专用的APP设置仪器工作模式为连续或者脉冲模式。 14.脉冲模式预期运行参数：单个脉冲宽度0.2s~0.5s、脉冲间隔0.2s~0.5s、重复频率1Hz~2.5Hz。 15.可适用于带有金属内外固定物的患者治疗。 16.自定义治疗方案≥10种且每种治疗模式档位1-5档可调。
35 |  | 医用喷雾治疗仪 | [12 empty] | 一、设备用途 适用于皮肤科、医美科、康复科等，用于皮肤保湿、药物雾化给药、术后创面护理、敏感肌舒缓、皮炎湿疹辅助护理、痤疮护理等，通过温和喷雾对皮肤进行物理降温、保湿、药物渗透治疗。 二、核心功能要求 1.喷雾模式 1.支持冷喷雾，可对皮肤进行降温、舒缓、收缩毛孔、减轻红肿灼热。 2.支持热喷雾，用于打开毛孔、软化角质、促进皮肤吸收、保湿补水。 3.支持冷热交替喷雾模式，满足不同皮肤问题治疗需求。 2.雾化效果 1.雾粒细腻均匀，直径适中，不形成大水滴、不滴水、不刺激皮肤。 2.喷雾覆盖面积大，可满足面部、颈部、局部皮损等多部位使用。 3.药物兼容功能 1.可加入医用生理盐水、修复液、中药药液等合规液体进行雾化给药。 2.药杯 / 水箱可拆卸清洗、消毒，防止交叉感染。 4.出雾控制 1.喷雾强度 / 档位可调，至少 3 档以上，适应不同肤质与治疗场景。 2.可连续喷雾，也可定时喷雾。 三、操作控制功能 1.操作界面 1.按键或触控操作，中文标识，简单易用。 2.实时显示工作模式、温度、剩余时间、水箱液位。 2.定时功能 1.治疗时间可调，范围 0～30 分钟，可自由设定。 2.时间结束自动停机并提示。 3.启停与安全 1.一键启动 / 暂停，操作便捷。 2.缺水自动停机保护，防止干烧损坏设备。 四、结构与使用功能 1.机身设计 1.立式 / 台式可选，带万向轮或防滑底座，移动方便、放置稳定。 2.喷雾臂 1.可旋转、可调节高度与角度，灵活对准治疗部位。 2.喷雾口可拆洗，方便清洁维护。 3.水箱与药杯 1.容量适中，满足单次长时间治疗。 2.材质安全无毒，耐高温、耐腐蚀，易清洁。 五、安全与保护功能 1.过热保护 1.设备超温自动断电，防止烫伤与故障。 2.电气安全 1.符合医用电气安全标准，防漏电、防短路。 3.使用安全 1.喷雾温和，无高压冲击，避免损伤敏感皮肤与创面。 2.整机无尖锐边角，外观圆润安全。 六、可靠性与维护 1.运行稳定，噪音低，适合诊室长期连续使用。 2.结构简单，易拆装、易清洁、易维护。 3.适用电源：AC220V 50Hz，适合医院环境使用
36 |  | 眼部熏蒸仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 一、设备用途 适用于医院皮肤科、眼科、康复科及医美机构，用于眼部疲劳缓解、干眼症护理、眼周皮肤保湿修复、睑板腺功能障碍辅助治疗、眼周炎症舒缓，通过温热雾化熏蒸实现眼部物理治疗与护理。 二、核心治疗功能 1. 雾化熏蒸功能 支持纯蒸汽熏蒸：以细腻雾化蒸汽直接作用于眼周，实现湿润舒缓、改善眼周干燥。 支持药液熏蒸：可添加合规医用生理盐水、护眼药液、修复精华等，实现给药与护理结合（药液需适配眼部黏膜温和特性）。 雾粒要求：雾化颗粒细腻均匀（直径≤5μm），无大水滴滴落，避免刺激眼球与眼周皮肤。 2. 温度控制功能 温热熏蒸模式：温度范围 38℃～45℃（±2℃），适配眼周皮肤耐受度，软化睑板腺、促进眼周血液循环。 冷蒸舒缓模式：温度范围 10℃～25℃（±3℃），用于眼周红肿、过敏、疲劳降温舒缓。 温度可调：支持多档（至少 3 档）或无级调节，满足不同人群与治疗场景需求。 3. 熏蒸模式与时长 支持连续熏蒸、定时熏蒸两种模式。 治疗时间：0～30 分钟可调，步长 1 分钟，结束后自动停机。 支持间歇熏蒸（可选）：如 “熏蒸 5 分钟 + 休息 2 分钟” 循环，适合长时间干眼症护理。 4. 眼周适配设计 熏蒸头采用贴合眼周轮廓的弧形 / 罩式设计，覆盖眼周皮肤与睑缘，避免蒸汽外泄。 支持单眼 / 双眼同时熏蒸，适配单侧眼部问题治疗。 蒸汽出口方向可调，精准对准睑板腺、眼周皮肤等目标区域。 三、操作与交互功能 1.操作界面：配备≥5 英寸中文触控屏 / 实体按键，界面简洁，医护人员快速上手；实时显示温度、剩余时间、工作模式、液位状态。 2.参数预设：内置≥3 套临床常用预设程序（干眼症护理、睑板腺疏通、眼周舒缓），支持一键启动；可自定义参数并保存，方便重复使用。 3.启停控制：一键启动 / 暂停 / 紧急停止，操作便捷；紧急停止可快速切断蒸汽与电源，保障安全。 四、结构与耗材功能 1.水箱与药液槽： o独立水箱，容量≥300mL，满足单次连续治疗需求；缺水时自动报警并停机。 o水箱 / 药液槽采用食品级 / 医用级材质（如 316L 不锈钢、高硼硅玻璃），耐高温、耐腐蚀、无毒无异味，可拆卸清洗消毒。 2.雾化系统：采用医用级超声雾化 / 高温蒸发雾化技术，雾化效率高、运行稳定；核心雾化部件寿命≥5000 小时。 3.机身与底座： o台式 / 立式可选：台式适合诊室桌面使用，底座防滑；立式带万向轮（带刹车），移动灵活。 o整机外观圆润无棱角，避免碰撞眼部 / 面部；工作噪音≤50dB，不影响诊疗环境。 五、安全与保护功能（核心必备） 1.眼部安全保护： o熏蒸头配备护眼挡板 / 软胶密封圈，隔绝蒸汽直接接触眼球，避免灼伤、刺激。 o内置红外 / 温度传感器，当蒸汽温度超过安全阈值（如 46℃），自动降档或停机报警。 2.缺水 / 干烧保护：水箱液位低于设定值时，设备立即停机并声光提醒，防止干烧损坏雾化模块。 3.电气安全：符合医用电气安全标准（如 GB 9706.1），具备防漏电、过流、过压保护，接地可靠。 4.防交叉感染：接触眼部的配件（如熏蒸头、密封圈）可拆卸，支持高温消毒 / 酒精消毒，避免院内感染。 六、资质与可靠性 1.具备医疗器械注册证（如为二类医疗器械），符合医用设备相关标准；核心部件通过安全认证。 2.可靠性：平均无故障时间（MTBF）≥8000 小时，适合医院高频次使用；整机核心部件保修≥2 年。 3.适用电源：AC220V±10%，50Hz，适配医院诊室供电环境。 七、附加功能（可选） 1.支持雾化量调节：多档调节蒸汽输出量，适配不同眼周干燥程度。 2.配备眼部按摩功能（可选）：结合熏蒸与低频振动按摩，同步缓解眼部疲劳。 3.数据追溯：支持操作日志记录、治疗次数统计，方便科室管理。
37 | 金州站 | 医用皮肤检测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 功能要求：高清光学成像，可检测色斑、毛孔、油脂、敏感程度、皱纹、紫外线损伤支持治疗前后对比拍照；具备数据存储导出功能。 用途说明：皮肤状况评估，辅助制定个性化治疗方案，提升诊疗精准度。
38 | 金州站 | 腕式、臂式血压计 | [5 empty] | 各2 | [6 empty] | 测量方式：上臂式及腕式，自动加压，示波法测量 测量范围：血压 0–299mmHg，脉搏 40–199 次 / 分 核心功能：一键测量、心律不齐提示、高血压警示、袖带自检 / 误动作提示 数据存储：≥30 组记忆，支持多人记录 显示与操作：大屏幕大字显示，单位清晰，操作简单 供电方式：电池供电，支持外接电源适配器 适用臂围：22–42cm 通用袖带 资质要求：符合国家医疗器械标准，具备医疗器械注册证
39 | 金谷站 | 理疗床 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 1、面料：采用优质灰色西皮，无疤痕、轻裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀，回位伸缩性强。符合QB/T 4712-2014及QB/T 4045-2010标准，耐磨性（50000次）为1级，甲醛未检出（检出限20mg/kg）。 2、海绵：选用45#高密度回弹PU泡绵，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T 10802-2006标准，25%压陷硬度(N)=120±14，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥45%。 3、脚架：优质实木脚架。实木符合GB/T 3324-2017及GB 18584-2001标准，木制件甲醛释放量(mg/L)≤0.1 4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，VOC含量（g/L）≤5，游离甲醛（mg/kg）≤5，未检出苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯），未检出重金属（铅、镉、铬、汞）。
40 | 金谷站 | 中频治疗仪 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 电源条件:220V~/50Hz额定功率:50VA安全类型:I类BF型时间默认:20min(倒计时)强度调节:0-99处方模式:1-36透热调节:1-6输出通道:双通道彩屏波形适时显示技术三大疗法(中频调节/音频/干扰电)
41 | 金谷站 | TDP灯 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 输入功率:250VA 灯头直径:20cm 波长范围:2-25微米 TDP元素板 三段支馁，自由调节 45°倾斜自动断电 镀铭聚能里，防费网显，在高温环境下不会变形 定时设计，操作简单，机械旋钮简单便捷，一键操作
2026年耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）