## Sheet1
维修、维保服务报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 类别 | 生产厂家 | 规格型号 | 序列号 | 故障现象或维修需求 | 报价 | 质保期 | 联系人及联系方式 | 备注（图片仅供参考）
32 | 消化内科 | 爱尔博氩气高频电刀 | 维修 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | VIO 200 D | 11345372 | 氩气刀脚踏连接至主机时，主机显示未连接，脚踏故障
33 | 妇科 | 普门激光维修 | 维修 | 普门 | Carnation-86E | L04A17200667 | 治疗仪屏幕坏，不能使用，需要换显示屏 |  |  |  | 屏幕总成损坏，需更换屏幕总成
34 | 整形外科 | 皮肤检测仪VISIA维修 | 维修 | VISIA | Generation 7 | V70006793 | 开机不启动，电脑软件报成像室发生错误！ 检查:主板到相机电压不足，相机未启动。
35 | 全院 | 开展对急救类、生命支持类及高风险医疗设备巡检、保养、质控工作，申请购买相关第三方服务。 | 服务 | / | / | / | / |  |  |  | 见附件，按要求报方案和价格
36 | 口腔科 | 更换牙椅主板 | 维修 | 菲曼特 | / | / | 2台牙椅系统控制板故障需要进行维修更换
37 | 呼吸与危重症医学科 | 肺功能测试系统维修 | 维修 | Vyaire | MS-PFT+APS | 675690 | 激发容量定标无吸气曲线，激发控制头故障，需更换激发控制头里的传感器
38 | 泌尿外科 | 体外冲击波碎石机 | 维修 | 兴康医疗 | XK4000-X | 4c4000190 | 碎石机磁盘到达使用时限，需要更换1个
39 | 超声科 | 飞利浦EPIQ-7C彩超腹部探头C5-1维修 | 维修 | 飞利浦 | EPIQ-7C彩超腹部探头C5-1 | F02LTP | C5-1探头的问题如下：镜起泡，动线有血流干扰，线有折弯，手按声头有干扰，单独测声头电容4点偏大，声头有轻微衰减，修线和换第二层透镜。需要整体探头维修
40 | 全院 | 放射设备性能防护检测 | 服务 | / | / | / | CT3台、DR6台、DSA3台、C臂2台、CBCT1台、牙片机1台
41 | 消化内科 | 麦迪氩气高频电刀 | 维修 | 麦迪康维 | CM-350 Ar | 2210004 | 变形无法使用，需要更换氩气电极一根
42 | 呼吸与危重症医学科 | UE 可视软性喉镜 | 维修 | 优亿 | PL-F520 |  | 可视软性喉镜屏幕闪屏，需更换插入管组件、头端组件以及连接线
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [7 empty] | 年 月 日