## 附件1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 1.可同时监测多个灭菌关键参数，如温度、时间、湿度、浓度等；长条设计，便于灭菌后无菌取出；提供中国消毒产品安全评价报告 2.与医院现有生物阅读器以及环氧乙烷灭菌器兼容；每批次应进行生物监测。 | 否 | / | 第二次
2 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1.可监测环氧乙烷(包括100%环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体)灭菌效果。 2.与医院现有生物阅读器以及环氧乙烷灭菌器兼容；每批次应进行生物监测，生物监测阴性出结果时间≤4h。 | 否 | / | 第二次
3 | 过氧化氢低温灭菌器专用过氧化氢消毒剂 | 1.适配医院现有过氧化氢低温灭菌器； 2.至少使用15个循环； 3.过氧化氢浓度:59% | 否 | 本项目所采购耗材的技术规格参照阿姆斯科牌过氧化氢低温灭菌器，投标人可提供同档次或相当于上述技术规格的产品，但须提供与现有设备兼容的证明文件。 | 第二次
4 | 环氧乙烷气罐 | 1.产品成分：100%纯环氧乙烷气体，不含氟氯烃类气体，重量170g±6g。 2.单剂量气罐。 3.无需过滤气体，无外置阀门，降低泄漏的风险。 4．罐体具备二维信息码，可由环氧乙烷灭菌器扫描二维码，读取气罐的批号、有效期等信息。 5.适用范围：适配医院现有环氧乙烷灭菌器使用。 | 否 | 本项目所采购耗材的技术规格参照3M品牌GS8-1D型号的环氧乙烷灭菌器，投标人可提供同档次或相当于上述技术规格的产品，但须提供与现有设备兼容的证明文件。 | 第二次
5 | 过氧化氢灭菌生物指示剂 | 1.培养时间：≤20min即可显示结果 2.培养温度：55℃-60℃ 3.结果维持：最多72小时 4.检测系统：酶反应检测系统、荧光信号识别 5.产品设计：不含玻璃制品、避免使用时破碎等潜在风险 6.菌体芽孢：嗜热脂肪芽孢杆菌；含菌量：1.0×106-4.0×106cfu/支 7.检测系统：α糖苷酶与4-甲基伞形酮 α-D-吡喃葡萄糖苷反应 8.荧光底物：4-甲基伞形酮 α-D-吡喃葡萄糖苷 9.D-值 ：≥6秒 10.系统激活：无需激活器，一体式BI，瓶盖含触媒、旋转瓶盖即可 11.多重判别：含有过程指示物、判别是否经过灭菌 12.防止误判：过程指示物启用前密封，避免被可能存在的过氧化氢污染导致误判 | 否 | / | 第二次
6 | 极限浓缩高效医用酶清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性，有效延长器械使用寿命。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换清洗剂，极大提高工作效率。 4.高效清洁体系，能够快速去除血液、脂肪、黏液等污物，有效确保清洗质量。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗器设备 | 否 | / | 第二次
| 极限浓缩高效医用碱性清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性；适应不同水质，有效预防水垢和金属沉积。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换清洗剂，极大提高工作效率。 4.高效清洁体系，能够快速去除污物，并有效去除阮毒体，防止阮毒体感染。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗器设备 | 否 | /
| 极限浓缩医用润滑剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的润滑需求。 2.广泛兼容不锈钢及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性；适应不同水质硬度小于300ppm CaCO3的自来水，去离子水，纯水。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换，极大提高工作效率。 4.不含硅成分的浓缩医疗器械润滑剂。 5.PH值为中性。 | 否 | /
| 极限浓缩高效医用中性清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。并可以用于眼科器械的清洗。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性（并有达芬奇认证）；含有螯合剂成分，可在不同水质中均有超效表现。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本；还含腐蚀抑制剂，维持及延长器械使用寿命。 4.高效清洁体系，能够快速去除血液、脂肪、黏液等污物（尤适用于骨科器械），确保清洗质量。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗设备。 | 否 | /
7 | 牙科手机专用油 | 用于清洗和润滑高低速牙科手机专用耗材，符合牙科手机的养护规范，延长手机使用寿命。 | 否 | / | 第二次
8 | 碳氢干洗剂 | 1.适用于牙科手机的表面油污的清洗。 2.外观无色透明，无悬浮物。 3.无刺激性气味，不含芳香烃、ODS物质等，符合国家环保条例。 | 否 | / | 第二次
9 | 可吸收性外科缝线（倒刺线及鱼骨线） | 1.含抗菌剂倒刺线/免打结缝线 2.圆针 | 是 | / | 第一次
10 | 一次性高压注射器及附件 | 与现有设备匹配使用（两种机型拜耳Mark 7、信冠） | 是 | / | 第四次
| 一次性使用压力连接管 |  | 是 | /
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。

## 表2
室内质控品
序号 | 名称 | 检测方法或规格 | 适用仪器或试剂厂家 | 产品性能 | 其它
1 | 钙卫蛋白质控品 | 干式荧光免疫分析法 | 广州沣润公司生产的干式免疫分析仪，型号为FR-101. | 1.准确性：检测值在指定的参考范围；2.瓶内均一性：CV≤15%。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
2 | 轮转病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
3 | 腺病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
4 | 诺如病毒质控品 | 胶体金法 | 北京新兴四寰 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
5 | 沙眼衣原体质控品 | 胶体金法 | 上海凯创 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
6 | 免疫多项质控品 | / | 万泰wan200、亚辉龙iflash3000 | / | /
7 | 梅毒甲苯胺红不加热血清学试验诊断试剂标准物质 | / | 数显混匀器 | / | /
8 | 菌株保存管 | 磁珠15-30颗/管，50管/盒 | / | 厌氧菌菌株保存 | /

## 表3
血液分析仪试剂、血生化试剂、C反应蛋白试剂、血液流变学试剂等
序号 | 类别 | 产品名称
1 | 血球 | 血细胞分析用稀释液
2 |  | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSERSLS-221A
3 |  | 血细胞分析用溶血剂LysercellWDF WDF-220A
4 |  | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF WDF-810A
5 |  | 清洗液CELLCLEAN
6 |  | XN-L 质控品L1
7 |  | XN-L 质控品L2
8 |  | XN-L 质控品L3
9 |  | 全血质控品试剂盒
10 |  | 全血质控品试剂盒
11 | CRP | 全量程C反应蛋白（超敏 CRP+常规CRP）测定试剂盒
12 |  | 全量程C反应蛋白测定试剂盒 质控品
13 |  | 全量程C反应蛋白测定试剂盒 校准品
14 |  | 样本稀释液
15 |  | 碱性清洗液
16 |  | 反应杯
17 | 肝功 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)
18 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
19 |  | 碱性磷酸酶(ALP)
20 |  | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)
21 |  | 总胆红素(T-bil-V)
22 |  | 直接胆红素(D-bil-V)
23 |  | 总蛋白(TP Ⅱ)
24 |  | 白蛋白(ALB)
25 | 肾功 | 肌酐(CREA-S)
26 |  | 尿酸(UA)
27 |  | 尿素(UREA)
28 | 血脂 | 总胆固醇(TC)
29 |  | 甘油三酯(TG)
30 |  | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)
31 |  | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)
32 | 心肌 | 乳酸脱氢酶(LDH)
33 |  | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)
34 |  | 肌酸激酶(CK)
35 |  | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)
36 | 血糖 | 葡萄糖（GLU）
37 | 清洗液 | DA清洗液
38 |  | DB清洗液
39 |  | CD80清洗液
40 | 校准质控 | 常规生化复合校准品
41 |  | 生化复合定值质控品（水平1）
42 |  | 脂类校准品
43 |  | 脂类质控品
46 | 血流变 | SAWT-血流变清洗液（钛合金机芯专用）
47 |  | SAWZ-加样针清洗维护液
48 |  | nNF 非牛顿流体质控物