## Sheet1
2026年产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 康复科 | 人体成分分析仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.工作原理：8点接触式多频率生物电阻抗测试； 2.测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 3.测量频率：5-250kHz，至少3个频率； 4.标配上位机软件，可对接医院HIS系统，可对检测病例进行筛查、统计、管理； 5.检测报告可生成二维码，受检者可扫码保存至手机。 6.测量全程提供语音提示； 7.输出值：体成分报告：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉量、体重控制、体型判定、营养评估、肥胖评估、肌肉评估、标准体重、体重调节、脂肪控制、肌肉控制、基础代谢量、身体总体评分、四肢骨骼肌指数、阻抗值等； 8.电磁兼容须符合：YY9706.102-2021；非YY 0505-2012标准。 9.测量时间：≤60秒；测量电流实测≤25μA；总阻抗测量最大值:2250Ω（提供检测报告证明）；体重测量范围：2Kg~300Kg；身高输入范围：70cm-250cm；年龄输入范围：3-100岁；主机储存病例≥10万条；软件主要功能界面切换不超过2s；储存格式支持HEX格式；数据库:健康中国人群，男≥3513例，女≥3311例; 10.使用年限：≥8年。
2026年耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）