## 附件1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 1.可同时监测多个灭菌关键参数，如温度、时间、湿度、浓度等；长条设计，便于灭菌后无菌取出；提供中国消毒产品安全评价报告 2.与医院现有生物阅读器以及环氧乙烷灭菌器兼容；每批次应进行生物监测。 | 否 | / | 第三次
2 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1.可监测环氧乙烷(包括100%环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体)灭菌效果。 2.与医院现有生物阅读器以及环氧乙烷灭菌器兼容；每批次应进行生物监测，生物监测阴性出结果时间≤4h。 | 否 | / | 第三次
3 | 过氧化氢低温灭菌器专用过氧化氢消毒剂 | 1.适配医院现有过氧化氢低温灭菌器； 2.至少使用15个循环； 3.过氧化氢浓度:59% | 否 | 本项目所采购耗材的技术规格参照阿姆斯科牌过氧化氢低温灭菌器，投标人可提供同档次或相当于上述技术规格的产品，但须提供与现有设备兼容的证明文件。 | 第三次
4 | 环氧乙烷气罐 | 1.产品成分：100%纯环氧乙烷气体，不含氟氯烃类气体，重量170g±6g。 2.单剂量气罐。 3.无需过滤气体，无外置阀门，降低泄漏的风险。 4．罐体具备二维信息码，可由环氧乙烷灭菌器扫描二维码，读取气罐的批号、有效期等信息。 5.适用范围：适配医院现有环氧乙烷灭菌器使用。 | 否 | 本项目所采购耗材的技术规格参照3M品牌GS8-1D型号的环氧乙烷灭菌器，投标人可提供同档次或相当于上述技术规格的产品，但须提供与现有设备兼容的证明文件。 | 第三次
5 | 过氧化氢灭菌生物指示剂 | 1.培养时间：≤20min即可显示结果 2.培养温度：55℃-60℃ 3.结果维持：最多72小时 4.检测系统：酶反应检测系统、荧光信号识别 5.产品设计：不含玻璃制品、避免使用时破碎等潜在风险 6.菌体芽孢：嗜热脂肪芽孢杆菌；含菌量：1.0×106-4.0×106cfu/支 7.检测系统：α糖苷酶与4-甲基伞形酮 α-D-吡喃葡萄糖苷反应 8.荧光底物：4-甲基伞形酮 α-D-吡喃葡萄糖苷 9.D-值 ：≥6秒 10.系统激活：无需激活器，一体式BI，瓶盖含触媒、旋转瓶盖即可 11.多重判别：含有过程指示物、判别是否经过灭菌 12.防止误判：过程指示物启用前密封，避免被可能存在的过氧化氢污染导致误判 | 否 | / | 第三次
6 | 极限浓缩高效医用酶清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性，有效延长器械使用寿命。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换清洗剂，极大提高工作效率。 4.高效清洁体系，能够快速去除血液、脂肪、黏液等污物，有效确保清洗质量。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗器设备 | 否 | / | 第三次
| 极限浓缩高效医用碱性清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性；适应不同水质，有效预防水垢和金属沉积。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换清洗剂，极大提高工作效率。 4.高效清洁体系，能够快速去除污物，并有效去除阮毒体，防止阮毒体感染。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗器设备 | 否 | /
| 极限浓缩医用润滑剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的润滑需求。 2.广泛兼容不锈钢及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性；适应不同水质硬度小于300ppm CaCO3的自来水，去离子水，纯水。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本，且无需频繁更换，极大提高工作效率。 4.不含硅成分的浓缩医疗器械润滑剂。 5.PH值为中性。 | 否 | /
| 极限浓缩高效医用中性清洗剂 | 1.适用于超快速全自动清洗消毒器，满足科室各类复杂精密器械及达芬奇器械的清洗需求。并可以用于眼科器械的清洗。 2.广泛兼容不锈钢、塑料及软金属等材质，具有极佳的材质兼容性（并有达芬奇认证）；含有螯合剂成分，可在不同水质中均有超效表现。 3.高度浓缩配方，最高稀释配比可达1：5000，大大降低科室使用成本；还含腐蚀抑制剂，维持及延长器械使用寿命。 4.高效清洁体系，能够快速去除血液、脂肪、黏液等污物（尤适用于骨科器械），确保清洗质量。 5.低泡配方，便于冲洗，适用于各类全自动清洗设备。 | 否 | /
7 | 牙科手机专用油 | 用于清洗和润滑高低速牙科手机专用耗材，符合牙科手机的养护规范，延长手机使用寿命。 | 否 | / | 第三次
8 | 碳氢干洗剂 | 1.适用于牙科手机的表面油污的清洗。 2.外观无色透明，无悬浮物。 3.无刺激性气味，不含芳香烃、ODS物质等，符合国家环保条例。 | 否 | / | 第三次
9 | 眼科清洗剂 | 1.不含表面活性剂和酶的中性清洗剂配方，能降低眼前节毒性综合征和眼内炎感染发生率，符合德国无菌供应小组指南眼科器械清洗指南、及眼科手术器械的清洗消毒及灭菌技术操作指南的要求。器械清洗后不需要酸性剂中和，提高清洗效率。 | 否 | / | 第二次
10 | 可吸收性外科缝线（倒刺线及鱼骨线） | 1.含抗菌剂倒刺线/免打结缝线 2.圆针 | 是 | / | 第三次
11 | 室内质控品 | 详见表2 | 否 | / | 第四次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。

## 表2
室内质控品
序号 | 名称 | 检测方法或规格 | 适用仪器或试剂厂家 | 产品性能 | 其它
1 | 钙卫蛋白质控品 | 干式荧光免疫分析法 | 广州沣润公司生产的干式免疫分析仪，型号为FR-101. | 1.准确性：检测值在指定的参考范围；2.瓶内均一性：CV≤15%。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
2 | 轮转病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
3 | 腺病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
4 | 诺如病毒质控品 | 胶体金法 | 北京新兴四寰 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
5 | 沙眼衣原体质控品 | 胶体金法 | 上海凯创 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
6 | 免疫多项质控品 | / | 万泰wan200、亚辉龙iflash3000 | / | /
7 | 梅毒甲苯胺红不加热血清学试验诊断试剂标准物质 | / | 数显混匀器 | / | /
8 | 菌株保存管 | 磁珠15-30颗/管，50管/盒 | / | 厌氧菌菌株保存 | /