## 2026年9月
2026年9月产品征集报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 康复科 | 治疗床 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 1.用途：①用于物理因子治疗，开展热敷、超声波、中频、电疗、拔罐、艾灸等理疗项目，提供稳定治疗体位等。 ②开展推拿按摩、关节松动术、筋膜放松、正骨等手法康复操作，满足各类软组织损伤、骨关节疾病治疗等。③中医康复操作，如火龙罐、雷火灸、杵针、穴位埋线等治疗等。 设备基本情况：①整体结构采用加厚碳钢六腿加固支撑框架，防腐蚀、防生锈、不易变形；结构紧密无松动，静态承重≥150kg，动态承重≥250kg，长期高强度使用无晃动、无异响。 ②尺寸规格 长1850mm-1900mm、宽≥700mm、高度650mm-700mm，适配成人各类诊疗体位，符合人体工程学设计，适配医生站立操作高度，降低诊疗疲劳度。 ③ 实用要求床体结构简洁，无卫生死角，便于日常清洁消杀；整体静音设计，体位变动、按压操作无摩擦异响；设备整体稳固耐用，适配医院高频次、常态化诊疗使用场景。
2 | 康复科 | 多功能站立病床 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1.用途：①床边站立康复训练：电动调控0-90°倾角，循序渐进帮助卧床患者被动直立，刺激本体神经，改善偏瘫、脊髓损伤肢体功能，为后期行走训练打下基础 。 ②并发症预防：站立位促进下肢血液回流，预防深静脉血栓；扩张胸廓提升通气量，减少肺部感染；通过骨骼负重延缓骨质疏松、防止关节僵硬挛缩。 ③床旁一体化诊疗：病床兼具护理陪护+康复训练双重作用，可同步开展艾灸、中频、气压等床旁理疗，无需转运重症患者。 ④日常基础护理：靠背升降、抬腿、整体床高调节，方便翻身、压疮护理、晨间照料，减轻医务人员工作负荷。 2.设备基本情况：①电动无极调节0°～90°直立角度，遥控一键操控，升降平稳，配备紧急断电保护。 ②标配下肢固定绑带、脚踏限位挡板，防止训练时肢体滑脱。 ③具备抬背、抬腿、整体升降常规护理基础功能，带静音万向刹车轮，可在病房内小范围移动。 ④承重≥150kg，钢架稳固结构，适配住院成人全年龄段康复患者。
3 | 医技科 | 全自动电解质检测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于血清电解质检测。 2.方法学：离子选择电极法，可测定项目包括但不限于K+、Na+、Cl、iCa2+设备性能稳定，检测结果重复性良好、携带污染底。 3.检测速度：自动进样，速度≥50测试/小时 4.性能指标：须满足YY/T0589-2016 5.具备试剂余量监测，样本空吸感应、防撞保护、自动维护去蛋白清洗 设备质保期5年;
4 | 医技科 | 动态心电记录器 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于长时间、连续记录患者在日常生活状态下的心电活动。 2.导联体系：12导联，使用1节电池供电，连续记录≥24小时。 3.实时显示波形、时钟、电量及连接状态；支持数据与电脑系统安全读取。 4.ST段分析，能反映每个导联的心肌缺血最高值和平均值，以及持续时间，并提供缺血负荷图和单次事件记录； 5.具有睡眠暂停综合症检测功能； 6.网络化与远程诊断：必须能与医院系统无缝集成；支持远程数据传输与会诊。 7.质保与使用年限：整机质保≥3年。
5 | 医技科 | 动态血压监测仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于在24小时甚至更长时间内，连续、自动地测量和记录一个人的血压变化。 2.测量法：振荡示波测量法。测量范围：收缩压: 40mmHg～270mmHg 舒张压：10mmHg～215mmHg 平均压：20mmHg～235mmHg 脉率：40～240次/分，具有体位检测功能； 3.液晶屏显示：每次测量收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均动脉压（MAP）、脉率（HR），并具有低电量提示、报警提示、错误代码、时间显示功能 ； 4.存储容量：≥500组数据； 5.软件：若系统测试失败可在2分钟内自动补测；测量间隔时间可自由设置；具有自动生成结论，便于医生诊断； 6.网络化与远程诊断：须能与医院系统无缝集成；支持远程数据传输与会诊。 7.质保与使用年限：整机质保≥3年。
6 | 医技科 | 高压蒸汽灭菌锅 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于实验室微生物实验、样品前处理、玻璃器皿、实验耗材、培养基、无菌器械、废弃物等物品的高压蒸汽灭菌处理，满足实验室无菌试验、菌种培养、样品检测、实验器具无菌复用等实验工作需求，保障实验环境及实验样品的无菌安全性。 2.可实现饱和高压蒸汽灭菌，支持121℃、134℃实验室常用灭菌模式，温度、压力、灭菌时长可自由设置、精准调节，适配各类实验物品灭菌标准。 3.灭菌腔体升温均匀，腔内各点位温压一致，符合实验室无菌灭菌规范，杜绝灭菌不彻底、局部灭菌失效问题，保障实验可靠性。
7 | 医技科 | 尿素呼气试验分析仪 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.用途：用于测量人体呼气样本从而定量判断受检者胃内是否存在幽门螺杆菌现症感染。 2.工作原理：红外光谱分析法，无放射性，适合全年龄段人群检测。 3.检测通道：≥10 通道，支持批量样本连续检测，可同时检测多组呼气样本，支持批量打印报告。 4.CO₂测量浓度范围：1% 10%；CO₂最小检测浓度≤0.5%，测量误差≤±0.1%。 5.检测精密度：标准偏差 sd≤0.25‰；5 小时连续检测稳定性CV绝对值≤3%。 6.具备仪器自检、自动校正功能，支持周校正、月质控，可自动输出质控报告，可配套标准质控品开展室内质控。 7.具备标准通讯接口，可与院内 HIS、LIS 系统对接，实现数据上传、结果归档。 8.整机原厂质保≥5 年，设备设计使用年限≥8 年；软件终身免费升级。
8 | 口腔科 | 高速手机 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 用途：高速手机是口腔科核心诊疗器械，依靠涡轮驱动，转速可达30万 40万转/分钟，主要用于口腔临床切削、打磨、修整牙齿硬组织，配合车针完成各类牙科操作。 主要临床用途 1.牙体牙髓治疗：窝洞预备：去除龋坏腐质，制备补牙洞型；开髓、揭髓顶，为根管治疗开辟操作通道；修整牙体缺损部位。 2.修复治疗：备牙、烤瓷冠、全瓷冠、嵌体修复时，对天然牙进行磨除、修整牙体外形，制备合格牙体肩台；调磨修复体边缘、打磨抛光。 3.口腔外科操作：辅助拔牙、磨除阻生牙牙冠、分牙，破除骨阻力，方便阻生智齿拔除；修整牙槽骨、磨除增生骨尖；处理牙体折断、残根修整。 4牙周治疗：磨除牙结石、修整牙颈部硬组织，辅助牙周外科修整；对牙龈周围牙体进行调磨。 5.儿童口腔科：儿童龋病去腐、窝洞预备；乳牙开髓、乳牙备牙等操作。 6.其他临床应用：调磨过高咬合、磨除牙齿畸形突起；修整牙齿表面，为贴面等修复做牙体预备。
9 | 口腔科 | 低速手机 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 1.用途：低速手机转速较低，分为弯手机、直手机，搭配弯车针、磨头、抛光杯、抛光刷等配件，主要用于牙齿打磨、抛光、修整、根管预备、义齿修整等操作，和高速手机互补使用。 2.临床用途：低速手机主要用于根管预备、窝洞精细修整、充填体及修复体调磨抛光、牙周牙面抛光、牙槽骨修整等临床操作，与高速手机配合，完成口腔科各类精细打磨、修整工作，是口腔诊疗必备器械。
10 | 口腔科 | 直机 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 一、用途：口腔科直机属于低速直手机，为直柄结构，搭配磨头、车针、抛光器械使用，转速低，多用于体外、口外修整打磨，一般不进入口腔深部操作，常与弯手机配合使用。 1.主要临床用途：修复技工操作，打磨修整义齿、树脂模型、临时冠；修整蜡型、打磨修复体边缘；对各类修复制品进行外形修整、去毛刺。 2.口腔外科：拔牙后修整牙槽骨、磨除骨尖、骨棱；修整残根、牙槽窝，去除突出骨组织；修整口外骨组织。 3.牙体修整：口外调磨牙齿、磨除多余牙体组织；打磨树脂、充填材料，做体外抛光处理。 4.其他用途：打磨正畸附件、修整各类口腔耗材；对外科、修复类器械配件进行打磨修整。